## Лист1
Наборы для катетеризации центральных вен
№п/п | Наименование | Наименования показателей | Значение показателя
1 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером педиатрический 0,9 мм х 10 мм с возможностью ЭКГ-контроля установки | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | Не более 0,9 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 8 и не более 12 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Скорость потока | Не менее 15 мл/мин
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 0,9 мм
|  | Длина иглы | не более 42 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, устойчивый к деформациям, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре для предотвращения микробной контаминации и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,5 мм
|  | Длина проводника | не более 400 мм
|  | Шприц объёмом от 2 до 5 мл с канюлей Люэр | наличие
|  | Устройство для атравматической фиксации катетера к коже | наличие
|  | Соединительный кабель для ЭКГ-контроля установки | наличие
2 | Набор для катетеризации центральных вен с двухканальным катетером педиатрический 1,2 мм х 80 мм с возможностью ЭКГ-контроля установки | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | Не более 1,2 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 70 и не более 90 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюли катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 0,9 мм
|  | Длина иглы | не более 42 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, устойчивый к деформациям, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре для предотвращения микробной контаминации и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,5 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
|  | Шприц объёмом от 2 до 5 мл с канюлей Люэр | наличие
|  | Устройство для атравматической фиксации катетера к коже | наличие
|  | Соединительный кабель для ЭКГ-контроля установки | наличие
3 | Набор для катетеризации центральных вен с двухканальным катетером педиатрический 1,2 мм х 120 мм с возможностью ЭКГ-контроля установки | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | Не более 1,2 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 100 и не более 130 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюли катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 0,9 мм
|  | Длина иглы | не более 42 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, устойчивый к деформациям, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре для предотвращения микробной контаминации и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,5 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
|  | Шприц объёмом от 2 до 5 мл с канюлей Люэр | наличие
|  | Устройство для атравматической фиксации катетера к коже | наличие
|  | Соединительный кабель для ЭКГ-контроля установки | наличие
4 | Набор для катетеризации центральных вен с двухканальным катетером педиатрический 1,7 мм х 80 мм с возможностью ЭКГ-контроля установки | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 1,7 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 70 и не более 90 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюли катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 0,9 мм
|  | Длина иглы | не более 42 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, устойчивый к деформациям, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре для предотвращения микробной контаминации и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,5 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
|  | Шприц объёмом от 2 до 5 мл с канюлей Люэр | наличие
|  | Устройство для атравматической фиксации катетера к коже | наличие
|  | Соединительный кабель для ЭКГ-контроля установки | наличие
5 | Набор для катетеризации центральных вен с двухканальным катетером педиатрический 1,7 мм х 120 мм с возможностью ЭКГ-контроля установки | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 1,7 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 100 и не более 130 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюли катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 0,9 мм
|  | Длина иглы | не более 42 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, устойчивый к деформациям, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре для предотвращения микробной контаминации и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,5 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
|  | Шприц объёмом от 2 до 5 мл с канюлей Люэр | наличие
|  | Устройство для атравматической фиксации катетера к коже | наличие
|  | Соединительный кабель для ЭКГ-контроля установки | наличие
6 | Набор для катетеризации центральных вен с трёхканальным катетером педиатрический 1,7 мм х 80 мм с возможностью ЭКГ-контроля установки | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 1,7 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 70 и не более 90 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюли катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 0,9 мм
|  | Длина иглы | не более 42 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, устойчивый к деформациям, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре для предотвращения микробной контаминации и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,5 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
|  | Шприц объёмом от 2 до 5 мл с канюлей Люэр | наличие
|  | Устройство для атравматической фиксации катетера к коже | наличие
|  | Соединительный кабель для ЭКГ-контроля установки | наличие
7 | Набор для катетеризации центральных вен с трёхканальным катетером педиатрический 1,7 мм х 120 мм с возможностью ЭКГ-контроля установки | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 1,7 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 100 и не более 130 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюли катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 0,9 мм
|  | Длина иглы | не более 42 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, устойчивый к деформациям, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре для предотвращения микробной контаминации и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,5 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
|  | Шприц объёмом от 2 до 5 мл с канюлей Люэр | наличие
|  | Устройство для атравматической фиксации катетера к коже | наличие
|  | Соединительный кабель для ЭКГ-контроля установки | наличие
8 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером 1,4 мм х 150мм | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 1,4 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 150 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,1 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,7 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
9 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером 1,4 мм х 200мм | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 1,4 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,1 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,7 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
10 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером 1,7 мм х 200мм | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 1,7 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
11 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером 2,1 мм х 200мм | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 2,1 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
12 | Набор для катетеризации центральных вен с двухканальным катетером 2,4 мм х 150мм | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 2,4 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 150 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
13 | Набор для катетеризации центральных вен с двухканальным катетером 2,4 мм х 200мм | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 2,4 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
14 | Набор для катетеризации центральных вен с трёхканальным катетером 2,4 мм х 200мм | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 2,4 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
15 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером 1,4 мм х 200мм с изгибоустойчивым проводником | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 1,4 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,1 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, изгибоустойчивый, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,7 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
16 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером 1,7 мм х 200мм с изгибоустойчивым проводником | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 1,7 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, изгибоустойчивый, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
17 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером 2,1 мм х 200мм с изгибоустойчивым проводником | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 2,1 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, изгибоустойчивый, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
18 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером 1,4 мм х 150мм с возможностью ЭКГ-контроля установки | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 1,4 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 150 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,1 мм
|  | Длина иглы | не более 50 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,7 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
|  | Стерильный соединительный кабель для ЭКГ-контроля установки | наличие
19 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером 1,4 мм х 200мм с возможностью ЭКГ-контроля установки | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 1,4 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,1 мм
|  | Длина иглы | не более 50 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,7 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
|  | Стерильный соединительный кабель для ЭКГ-контроля установки | наличие
20 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером 1,7 мм х 200мм с возможностью ЭКГ-контроля установки | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 1,7 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
|  | Стерильный соединительный кабель для ЭКГ-контроля установки | наличие
21 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером 2,1 мм х 200мм с возможностью ЭКГ-контроля установки | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 2,1 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
|  | Стерильный соединительный кабель для ЭКГ-контроля установки | наличие
22 | Набор для катетеризации центральных вен с двухканальным катетером 2,4 мм х 200мм с возможностью ЭКГ-контроля установки | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 2,4 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, изгибоустойчивый, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
|  | Стерильный соединительный кабель для ЭКГ-контроля установки | наличие
23 | Набор для катетеризации центральных вен с трёхканальным катетером 2,4 мм х 200мм с возможностью ЭКГ-контроля установки | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 2,4 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, изгибоустойчивый, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
|  | Стерильный соединительный кабель для ЭКГ-контроля установки | наличие
24 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером 1,4 мм х 200мм с возможностью ЭКГ-контроля установки и пункционной канюлей с гемостатическим портом | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 1,4 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с гемостатическим клапанным портом для введения проводника | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,1 мм
|  | Длина иглы | не более 50 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, изгибоустойчивый, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,7 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
|  | Стерильный соединительный кабель для ЭКГ-контроля установки | наличие
25 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером 1,7 мм х 200мм с возможностью ЭКГ-контроля установки и пункционной канюлей с гемостатическим портом | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 1,7 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с гемостатическим клапанным портом для введения проводника | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, изгибоустойчивый, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
|  | Стерильный соединительный кабель для ЭКГ-контроля установки | наличие
26 | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером 2,1 мм х 200мм с возможностью ЭКГ-контроля установки и пункционной канюлей с гемостатическим портом | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 2,1 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с гемостатическим клапанным портом для введения проводника | соответствие
|  | Толщина иглы | 1,7 ± 0,1 мм
|  | Длина иглы | Не менее 200 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, изгибоустойчивый, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 50 мм
|  | Стерильный соединительный кабель для ЭКГ-контроля установки | наличие
27 | Набор для катетеризации центральных вен с двухканальным катетером 2,4 мм х 200мм с возможностью ЭКГ-контроля установки и пункционной канюлей с гемостатическим портом | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 2,4 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с гемостатическим клапанным портом для введения проводника | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, изгибоустойчивый, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
|  | Стерильный соединительный кабель для ЭКГ-контроля установки | наличие
28 | Набор для катетеризации центральных вен с трёхканальным катетером 2,4 мм х 200мм с возможностью ЭКГ-контроля установки и пункционной канюлей с гемостатическим портом | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 2,4 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с гемостатическим клапанным портом для введения проводника | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, изгибоустойчивый, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
|  | Стерильный соединительный кабель для ЭКГ-контроля установки | наличие
29 | Набор для катетеризации центральных вен с четырёхканальным катетером 2,8 мм х 200мм с возможностью ЭКГ-контроля установки и пункционной канюлей с гемостатическим портом | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 2,8 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с гемостатическим клапанным портом для введения проводника | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, изгибоустойчивый, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
|  | Стерильный соединительный кабель для ЭКГ-контроля установки | наличие
30 | Набор для катетеризации центральных вен с пятиканальным катетером 4,0 мм х 200мм с возможностью ЭКГ-контроля установки и пункционной канюлей с гемостатическим портом | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 4,0 ± 0,2 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с гемостатическим клапанным портом для введения проводника | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, изгибоустойчивый, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
|  | Стерильный соединительный кабель для ЭКГ-контроля установки | наличие
31 | Набор для катетеризации центральных вен с двухканальным катетером 2,4 мм х 200мм с гемостатическим портом и антибактериальным покрытием | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления у пациентов с высоким риском развития катетер-ассоциированных инфекций кровотока
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Невымываемое антибактериальное покрытие внешней и внутренней поверхностей катетерной трубки и соединительных канюль | соответствие
|  | Наружный диаметр катетера | 2,4 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с гемостатическим клапанным портом для введения проводника | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, изгибоустойчивый, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
32 | Набор для катетеризации центральных вен с трёхканальным катетером 2,4 мм х 200мм с гемостатическим портом и антибактериальным покрытием | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления у пациентов с высоким риском развития катетер-ассоциированных инфекций кровотока
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Невымываемое антибактериальное покрытие внешней и внутренней поверхностей катетерной трубки и соединительных канюль | соответствие
|  | Наружный диаметр катетера | 2,4 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с гемостатическим клапанным портом для введения проводника | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, изгибоустойчивый, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
33 | Набор для катетеризации центральных вен с четырёхканальным катетером 2,8 мм х 200мм с гемостатическим портом и антибактериальным покрытием | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови и измерения центрального венозного давления у пациентов с высоким риском развития катетер-ассоциированных инфекций кровотока
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Невымываемое антибактериальное покрытие внешней и внутренней поверхностей катетерной трубки и соединительных канюль | наличие
|  | Наружный диаметр катетера | 2,8 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Пункционная игла тонкостенная, с гемостатическим клапанным портом для введения проводника | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, изгибоустойчивый, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
34 | Набор для катетеризации центральных вен с двухканальным высокопоточным катетером 2,4 мм х 200мм | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови, измерения центрального венозного давления и проведения экстренного гемодиализа
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 2,4 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Скорость потока по каналам катетера, мл/мин | Не менее 90/20 мл/мин
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, изгибоустойчивый, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
35 | Набор для катетеризации центральных вен с двухканальным высокопоточным катетером 2,4 мм х 200мм | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови, измерения центрального венозного давления и проведения экстренного гемодиализа
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 2,4 ± 0,1 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Скорость потока по каналам катетера, мл/мин | Не менее 95/25 мл/мин
|  | Пункционная игла тонкостенная, с гемостатическим клапанным портом для введения проводника | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, изгибоустойчивый, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
36 | Набор для катетеризации центральных вен с двухканальным высокопоточным катетером 3,0 мм х 200мм | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови, измерения центрального венозного давления и проведения экстренного гемодиализа
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 3,0 ± 0,2 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Скорость потока по каналам катетера, мл/мин | Не менее 95/115 мл/мин
|  | Пункционная игла тонкостенная, с гемостатическим клапанным портом для введения проводника | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, изгибоустойчивый, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
37 | Набор для катетеризации центральных вен с двухканальным высокопоточным катетером 4,0 мм х 200мм | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови, измерения центрального венозного давления и проведения экстренного гемодиализа
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 4,0 ± 0,2 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Скорость потока по каналам катетера, мл/мин | Не менее 225/225 мл/мин
|  | Пункционная игла тонкостенная, с гемостатическим клапанным портом для введения проводника | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, изгибоустойчивый, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
38 | Набор для катетеризации центральных вен с трёхканальным высокопоточным катетером 4,0 мм х 200мм | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии, забора проб крови, измерения центрального венозного давления и проведения экстренного гемодиализа
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан
|  | Наружный диаметр катетера | 4,0 ± 0,2 мм
|  | Эффективная длина катетера | Не менее 200 мм
|  | Форма и материал кончика катетера | Кончик гладкий, скруглённый, из мягкого материала
|  | Канюля катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Разметка глубины введения катетера в см | соответствие
|  | Скорость потока по каналам катетера, мл/мин | Не менее 50/160/160 мл/мин
|  | Пункционная игла тонкостенная, с указателем направления среза | соответствие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не более 70 мм
|  | Дилататор пластиковый, цельнолитой | наличие
|  | Проводник | Металлический, изгибоустойчивый, с несмываемой разметкой глубины введения, с J-образным мягким дистальным кончиком и мягким проксимальным кончиком в пластиковом футляре и с устройством для облегчения введения проводника в павильон иглы
|  | Толщина проводника | не более 0,9 мм
|  | Длина проводника | не более 500 мм
Наборы для эпидуральной анестезии/анальгезии
№п/п | Наименование | Наименования показателей | Значение показателя
39 | Набор с атравматическим катетером 0,6 мм х 700 мм для эпидуральной анестезии/анальгезии у детей с иглой Туохи | Назначение | Эпидуральная анестезия/анальгезия в педиатрии
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Основа из полиамида, наружная оболочка из термоэластичного полиуретана
|  | Наружный диаметр катетера | Не более 0,6 мм
|  | Длина катетера | Не менее 700 мм
|  | Конструкция кончика катетера | Скруглённый, с боковыми отверстиями
|  | Коннектор катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Антибактериальный фильтр с коннекторами Люэр замкового типа | наличие
|  | Устройство для атравматичной фиксации фильтра на теле ребёнка | наличие
|  | Игла типа Туохи с прозрачным павильоном, пальцевыми упорами, указателем направления среза и мандреном | наличие
|  | Толщина иглы | не более 0,9 мм
|  | Длина иглы | не более 60 мм
|  | Шприц для методики "утраты сопротивления" объёмом | наличие
|  | Предупреждающая маркировка | Сигнальная наклейка на катетер или антибактериальный фильтр для предотвращения случайного эпидурального введения не предназначенных для этого медикаментов
40 | Набор для эпидуральной анестезии малый с катетером 0,9 мм х 1000 мм с иглой Туохи | Назначение | Эпидуральная анестезия
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Наружный диаметр катетера | 0,9 ± 0,1 мм
|  | Длина катетера | Не менее 1000 мм
|  | Конструкция кончика катетера | Скруглённый, с боковыми отверстиями
|  | Коннектор катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Игла типа Туохи с прозрачным павильоном, пальцевыми упорами, указателем направления среза и мандреном | наличие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не менее 80 мм
|  | Шприц для методики "утраты сопротивления" объёмом | наличие
|  | Предупреждающая маркировка | Сигнальная наклейка на катетер или антибактериальный фильтр для предотвращения случайного эпидурального введения не предназначенных для этого медикаментов
41 | Набор для эпидуральной анестезии/анальгезии малый с антибактериальным фильтром с катетером 0,9 мм х 1000 мм с иглой Туохи | Назначение | Эпидуральная анестезия/анальгезия
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Наружный диаметр катетера | 0,9 ± 0,1 мм
|  | Длина катетера | Не менее 1000 мм
|  | Конструкция кончика катетера | Скруглённый, с боковыми отверстиями
|  | Коннектор катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Антибактериальный фильтр с коннекторами Люэр замкового типа | наличие
|  | Игла типа Туохи с прозрачным павильоном, пальцевыми упорами, указателем направления среза и мандреном | наличие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не менее 80 мм
|  | Шприц для методики "утраты сопротивления" объёмом | наличие
|  | Предупреждающая маркировка | Сигнальная наклейка на катетер или антибактериальный фильтр для предотвращения случайного эпидурального введения не предназначенных для этого медикаментов
42 | Набор для эпидуральной анестезии/анальгезии малый с иглой Туохи и катетером увеличенной толщины с антибактериальным фильтром с катетером 1,0 мм х 1000 мм | Назначение | Эпидуральная анестезия/анальгезия
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Наружный диаметр катетера | 1,0 ± 0,1 мм
|  | Длина катетера | Не менее 1000 мм
|  | Конструкция кончика катетера | Скруглённый, с боковыми отверстиями
|  | Коннектор катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Антибактериальный фильтр с коннекторами Люэр замкового типа | наличие
|  | Игла типа Туохи с прозрачным павильоном, пальцевыми упорами, указателем направления среза и мандреном | наличие
|  | Толщина иглы | 1,7 ± 0,1 мм
|  | Длина иглы | не менее 80 мм
|  | Шприц для методики "утраты сопротивления" объёмом | наличие
|  | Предупреждающая маркировка | Сигнальная наклейка на катетер или антибактериальный фильтр для предотвращения случайного эпидурального введения не предназначенных для этого медикаментов
43 | Набор с атравматическим катетером 0,9 мм х 1000 мм и антибактериальным фильтром для эпидуральной анестезии/анальгезии с иглой Туохи | Назначение | Эпидуральная анестезия/анальгезия
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Основа из полиамида, наружная оболочка из термоэластичного полиуретана
|  | Наружный диаметр катетера | 0,9 ± 0,1 мм
|  | Длина катетера | Не менее 1000 мм
|  | Конструкция кончика катетера | Скруглённый, с боковыми отверстиями
|  | Коннектор катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Антибактериальный фильтр с коннекторами Люэр замкового типа | наличие
|  | Игла типа Туохи с прозрачным павильоном, пальцевыми упорами, указателем направления среза и мандреном | наличие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не менее 80 мм
|  | Шприц для методики "утраты сопротивления" объёмом | наличие
|  | Предупреждающая маркировка | Сигнальная наклейка на катетер или антибактериальный фильтр для предотвращения случайного эпидурального введения не предназначенных для этого медикаментов
44 | Набор для эпидуральной анестезии/анальгезии с атравматическим катетером 0,9 мм х 1000 мм и иглой Туохи увеличенной длины | Назначение | Эпидуральная анестезия/анальгезия
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Основа из полиамида, наружная оболочка из термоэластичного полиуретана
|  | Наружный диаметр катетера | 0,9 ± 0,1 мм
|  | Длина катетера | Не менее 1000 мм
|  | Конструкция кончика катетера | Скруглённый, с боковыми отверстиями
|  | Коннектор катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Антибактериальный фильтр с коннекторами Люэр замкового типа | наличие
|  | Устройство для атравматичной фиксации фильтра на теле пациента | наличие
|  | Игла типа Туохи с прозрачным павильоном, пальцевыми упорами, указателем направления среза и мандреном | наличие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не менее 110 мм
|  | Шприц для методики "утраты сопротивления" объёмом | наличие
|  | Предупреждающая маркировка | Сигнальная наклейка на катетер или антибактериальный фильтр для предотвращения случайного эпидурального введения не предназначенных для этого медикаментов
45 | Набор для эпидуральной анестезии/анальгезии с атравматическим катетером 0,9 мм х 1000 мм с иглой Туохи | Назначение | Эпидуральная анестезия/анальгезия
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Основа из полиамида, наружная оболочка из термоэластичного полиуретана
|  | Наружный диаметр катетера | 0,9 ± 0,1 мм
|  | Длина катетера | Не менее 1000 мм
|  | Конструкция кончика катетера | Скруглённый, с боковыми отверстиями
|  | Коннектор катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Антибактериальный фильтр с коннекторами Люэр замкового типа | наличие
|  | Устройство для атравматичной фиксации фильтра на теле пациента | наличие
|  | Игла типа Туохи с прозрачным павильоном, пальцевыми упорами, указателем направления среза и мандреном | наличие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не менее 80 мм
|  | Шприц для методики "утраты сопротивления" объёмом | наличие
|  | Предупреждающая маркировка | Сигнальная наклейка на катетер или антибактериальный фильтр для предотвращения случайного эпидурального введения не предназначенных для этого медикаментов
46 | Набор для эпидуральной анестезии/анальгезии расширенный с катетером 0,9 мм х 1000 мм с иглой Туохи | Назначение | Эпидуральная анестезия/анальгезия
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Наружный диаметр катетера | 0,9 ± 0,1 мм
|  | Длина катетера | Не менее 1000 мм
|  | Конструкция кончика катетера | Скруглённый, с боковыми отверстиями
|  | Коннектор катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Антибактериальный фильтр с коннекторами Люэр замкового типа | наличие
|  | Устройство для атравматичной фиксации фильтра на теле пациента | наличие
|  | Игла типа Туохи с прозрачным павильоном, пальцевыми упорами, указателем направления среза и мандреном | наличие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не менее 80 мм
|  | Шприц для методики "утраты сопротивления" объёмом | наличие
|  | Шприц объёмом 3-5 мл для анестезии кожи и подкожной клетчатки с канюлей Люэр замкового типа и иглой | наличие
|  | Шприц объёмом 20-30 мл для введения раствора анестетика в катетер с канюлей Люэр замкового типа и иглой | наличие
|  | Предупреждающая маркировка | Сигнальная наклейка на катетер или антибактериальный фильтр для предотвращения случайного эпидурального введения не предназначенных для этого медикаментов
47 | Набор для эпидуральной анестезии/анальгезии с атравматическим катетером 0,9 мм х 1000 мм расширенный с иглой Туохи | Назначение | Эпидуральная анестезия/анальгезия
|  | Предназначен для одноразового использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Материал катетера | Основа из полиамида, наружная оболочка из термоэластичного полиуретана
|  | Наружный диаметр катетера | 0,9 ± 0,1 мм
|  | Длина катетера | Не менее 1000 мм
|  | Конструкция кончика катетера | Скруглённый, с боковыми отверстиями
|  | Коннектор катетера | Типа Люэр, замкового типа
|  | Антибактериальный фильтр с коннекторами Люэр замкового типа | наличие
|  | Устройство для атравматичной фиксации фильтра на теле пациента | наличие
|  | Игла типа Туохи с прозрачным павильоном, пальцевыми упорами, указателем направления среза и мандреном | наличие
|  | Толщина иглы | не более 1,3 мм
|  | Длина иглы | не менее 80 мм
|  | Шприц для методики "утраты сопротивления" объёмом | наличие
|  | Шприц объёмом 3-5 мл для анестезии кожи и подкожной клетчатки с канюлей Люэр замкового типа и иглой | наличие
|  | Шприц объёмом 20-30 мл для введения раствора анестетика в катетер с канюлей Люэр замкового типа и иглой | наличие
|  | Предупреждающая маркировка | Сигнальная наклейка на катетер или антибактериальный фильтр для предотвращения случайного эпидурального введения не предназначенных для этого медикаментов
48 | Фиксатор эпидурального катетера/катетера для длительной блокады периферических нервов | Назначение | Фиксация эпидурального катетера/катетера для длительной блокады периферических нервов на коже пациента с возможностью осмотра и обработки пункционного отверстия без удаления фиксирующего устройства
|  | Предназначен для однократного использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Принцип фиксации | Предварительно нанесённый на фиксатор клеевой слой
|  | Диаметр отверстия для осмотра и обработки места пункции | Не менее 20 мм
|  | Сменная защитная плёнка для укрытия смотрового отверстия в фиксаторе | наличие
|  | Остаточный срок годности с момента поставки | Не менее 4 лет
49 | Сменные плёнки для фиксаторов эпидурального катетера/катетера для длительной блокады периферических нервов | Назначение | Защита области пункции от инфицирования при катетеризации эпидурального пространства/длительной блокаде периферических нервов
|  | Предназначено для однократного использования | соответствие
|  | Стерильная упаковка | соответствие
|  | Принцип фиксации | Предварительно нанесённый клеевой слой
|  | Возможность осмотра пункционного отверстия без удаления плёнки | соответствие
|  | Остаточный срок годности с момента поставки | Не менее 4 лет